## Autosystem  XL型气相色谱仪 [美国PE公司]

一．原理及仪器结构

气相色谱仪（简称GC）是用于分离分析气体和可挥发性液体或固体样品的仪器。这种仪器具有分离能力强、分析速度快、灵敏度高、样品用量少等优点，是现代工业生产科学研究中应用最广的分析仪器之一。

气相色谱法实质上是利用样品中不同组分气相（载气）和固体吸咐剂或液相（涂渍在载体上的固定液）中具有不同的分配系数，当这两相作相对运动时，即载气通过固定液时，被分析物在两相中的分配过程得以多次的重复，从而使那些分配系数只有微小差异的组分得到很好的分离。

PE公司Autosystem  XL型气相色谱仪是实验室和质检部门常用的多用途分析仪器，用于常量和痕量分析。对于气体以及沸点低于400℃的液体和固体样品，原则上均能分析。可根据分析任务的要求选用适当的检测器、分析柱和其他部件组成。与一般气相色谱仪类似，PE公司Autosystem  XL型气相色谱仪主要以下几部分组成：

（1）气路控制系统

PE公司Autosystem  XL气相色谱仪为双通道双检测器系统，如图3-1所示。载气由高压钢瓶1（或气体发生器）供给，经减压阀2减压后，进入净化干燥管3，以除去载气中的水分或者说其他杂质。稳压阀5和柱前压力表8控制和指示载气的柱前压力。针形阀4和转子流量计7控制载气流量。试样注入样品口后，在气化器11气化，由载气携带进入色谱柱12。分离后的各组分依次进入检测器9或13，然后到放空口15。当使用氢火焰离子化检测器时，还需要有氢气和空气气路配合工作。在气相色谱操作中，只有当整个气路处于完全正常状态之后，才能接通电源，这是色谱仪使用者必须牢记的一条守则！完全正常状态是指整个气路的密封性良好、管道不受污染、净化管效能良好、气流稳定。气体流速可用皂膜流量计精确测定。

（2）进样系统

PE公司Autosystem  XL型气相色谱仪有两个进样口，A为毛细管进样口，B为填充柱进样口，对于可挥发性液体或固体，或少量气体样品可采用微量进样器进样。

图3-1  Autosystem  XL型气相色谱仪气路系统示意图

1.高压钢瓶  2.减压阀  3. 载气净化器  4.空气针形阀   5. 稳压阀 6. 缓冲管  7. 转子流量计

8.柱前压力表  9.氢焰离子化器 10.六通阀 11.气化器 12.色谱柱 13.热导池 14.预热管 15. 放空口

（3）色谱柱

PE公司Autosystem  XL色谱仪配有填充柱接头和毛细管接头，即可使用玻璃填充柱和不锈钢填充柱，也可使用各种毛细管柱。

（4）检测器

PE公司Autosystem  XL色谱仪的基本型配备有热导和氢火焰离子化两种检测器，此外还可配备电子捕获和火焰光度等检测器。

（5）控制器

用于控制仪器进样口温度、柱温及检测器等各部分的温度、气体流量、检测器电压及信号的放大、衰减等。图3-2为PE公司Autosystem XL型气相色谱仪的示意图。图3-3为Autosystem XL型气相色谱仪的操作键盘。

图 3-2 Autosystem XL GC

1.进样口 2.检测器罩盖  3.操作键盘  4.电子器件罩盖 5.气动控制板 6.电源开关

二．仪器操作

（1）基本操作

①气体钢瓶的正确使用

气相色谱仪通常以钢瓶气体为气源，最常用的载气是氮气、氢气和氦气。在用氢火焰离子化、氮磷及火焰光度检测器时还用氢气和空气等辅助气体。氮气、氢气和空气有时也用氮气发生器、氢气发生器和空气压缩机提供。

图3-3 Autosystem XL GC操作键盘

钢瓶气由气体厂提供，其纯度可分成普级（纯级）和高纯级。前者纯度为99.9%以上，后者纯度为99.99%以上。填充柱气相色谱一般使用普级即可满足要求，毛细管柱气相色谱则最好用高纯级气体作载气。气瓶颜色：氢气为绿底红字，氮气为黑底黄字，压缩空气（俗称冷气）为黑底白字，瓶上注明了纯度级别。

正常气瓶耐压限为1.5×104kPa(150kg·cm-2)。气瓶使用过久，质量下降者只能耐小于1.0×104kPa的压力，这种钢瓶上标有“降压”字样。

氢气和氮气瓶不允许用完，以免有空气从瓶外反扩散到瓶内，造成重新充气时气体纯度下降。按减压表的使用要求，当气瓶中气压低于使用压力（（2-2.5）×102kPa）之2.5倍时即无法获得稳定的气流。因此，当瓶内压力低于500kPa时即应停止使用。冷气瓶虽然没有受污染的问题，但从稳流要求出发亦不宜完全用完后才换气。

钢瓶的瓶嘴上有一阀瓣开关。用8号扳手顺时针方向旋转为关闭，逆时针旋转为开启。通常在瓶嘴安装上减压表后才能开启钢瓶。阀瓣开关里有一片聚四氟乙烯或钢制垫圈套保持开关的气密性。一般情况下，自气体厂运来的充好气的钢瓶其阀瓣开关的气密性是得到保证的，但个别情况下，特别是在多次开启、关闭之后，垫圈受到磨损，阀瓣开关的气密性会下降而产生漏气现象。所以，应掌握更换密封垫圈的技术。

更换密封垫圈时，8号扳手将阀瓣开关固紧在顺时针尽头位置，用大活扳手将阀瓣的固紧螺母逆时针方向松开，自瓶嘴上取下固紧螺母和阀瓣，而后用新垫圈取代旧的，最后将阀瓣和螺母恢复到原来的位置，用活扳手顺时针方向旋紧螺母。垫圈可用固体化学试剂广口瓶里的密封内盖自行制作。

②减压表的安装与正确使用

气相色谱仪使用的各种气体压力为200-400kPa。因此需要通过减压阀使钢瓶气源的输出压力下降。减压表一般分氢气表和氧气表两种。氧气表可以安装在除了氢、乙炔和其他燃气瓶以外的各种气瓶上。两种减压表的区别是：氢气表和氢气钢瓶嘴是反扣螺纹，逆时针方向旋紧，顺时针方向松开；而氧气表和氧气瓶嘴及其他气体的瓶嘴都是正扣螺纹。安装减压表的注意事项是：

A注意瓶嘴螺纹和减压表螺母是否匹配，不匹配的减压表应加工修改后才许安装到钢瓶上，否则表与钢瓶未扣紧可能导致严重事故。将减压表安装到钢瓶上时，一定要使二者密合扣紧。瓶嘴螺纹一般有7-8圈，扣紧是指进入6圈以下。

B氧气减压表的表舌头呈半球形，伸入瓶嘴后压紧在瓶嘴里的凹形面上，靠减压表螺线与瓶嘴螺纹扣紧的压力达到高压下的气密性。半球面应保持高的光洁度，黑铜的表舌头质地软，受到碰撞时会产生细小的沟隙，这种碰坏的减压表易漏气，因此在安装减压表时应防止碰伤表舌头。

减压表上装有两个弹簧压力表，分别指示钢瓶内和减压后的气体压力。减压后的气体压力可由T形阀杆调节。顺时针方向旋转增加出口压力，逆时针旋转则相反。在每次开启钢瓶阀瓣之前应先检查T形阀杆是否处于放松（关闭出口）位置。如果T形阀杆处于开启位置就开钢瓶的阀瓣阀门，则气功路系统的气压骤增，容易损坏色谱仪中的阀门。

③净化管的清洗与装填

PE公司Autosystem  XL型气相色谱仪配有三个气体净化管，分别为净化氢气、氮气和空气。清洗空管可以用热的NaOH(10%)溶液浸泡半小时，而后用自来水、蒸馏水洗至中性，烘干。净化管中可以装填5A分子筛，以便吸附气源的微量水和低摩尔质量的有机杂质。也可在管内5A分子筛之后装入少量变色硅胶。当分子筛失效不能吸收水分时，水开始被变色硅胶吸附。硅胶由蓝变红说明分子筛需要重新活化。5A分子筛的活化方法是在500-600℃（不应超过600℃）加热 2-3h，或在真空条件下130℃加热1h。变色硅胶则应在120℃加热活化。净化管出口和入口应加标志，出口应当用少量纱布或脱棉轻轻塞上，严防净化剂粉尘流出净化管进入色谱仪。有时还可在净化管中装入一些活性炭，以吸附摩尔质量较大的有机杂质。

④管道连接

PE公司Autosystem  XL型气相色谱仪的气路采用d=3mm不锈钢管，靠螺母、压环和“O”型密封圈进行连接。有时也采用成本较低、连接方便的尼龙管或聚四氟乙烯管，但不如用金属管的效果好。特别是在使用电子捕获检测器时，为防止氧气通过管壁渗透进入仪器系统，应采用不锈钢或紫铜管。连接管路时应注意：

a拧紧接头螺母时需要同时用两扳手，以免部件变形或损坏；

b先用手拧螺母看其是否与螺丝匹配，是否入扣。到手拧不动时再用扳手紧固。不匹配或未入扣就直接用扳手拧紧，会把螺母或螺丝拧成滑扣，这样既不能保证气密性，又损坏了接头。安装色谱柱时同样应注意这些问题。

⑤检漏

色谱仪的气路要认真仔细的进行检漏，气路不密封将会使以后的实验出现异常现象，造成数据的不准确。用氢气作载气时，氢气若从柱接口漏进柱恒温箱，可能会发生爆炸事故。

最常用的检漏方法是皂膜检漏法。即用毛笔蘸上肥皂水涂在各接头处检漏，检毕用干布将皂液擦净。对于安装有转子流量计的仪器，还可将载气出口堵死，打开载气气路各阀门，如果转子流量计的转子下降到底，则表明自转子流量计以后一段气路不漏气，流量计以前的气路仍需用皂模检漏法。转子若不能下降到底，则说明后一段气路有漏气处。这种方法为全程检漏。如果漏点不易查明，可将柱出口螺母旋开，堵上柱出口，看转子下降情况。这是所谓半程检漏。半程位置是任意的，并非一定要选在柱出口。

无论实验前还是实验过程中，一旦发现漏气，须立即关机。直到检修（如更换密封圈、螺母或管道）后检漏不再漏气，方可开机实验。

# Text boxes

5

6

3

4

2

1