EasySep-1010型高效液相色谱仪

一．准备

  - 流动相所使用的蒸馏水为高纯水其电导率是18.2MΩ。

  - 所配制的流动相如果含盐，需经过0.45µm的溶剂过滤膜抽滤。

  - 流动相超声波脱气处理10min。

  - 样品建议用流动相配制，并经0.45µm针筒式过滤器过滤。

注：过滤膜分水性和油性两种，根据流动相的性质选取不同的过滤膜。

二．开机

- 打开液相主机（单泵和检测器）电源开关。

- 泵操作：左旋打开“Purge”阀，以4mL·min-1排出流动相，以排出管路里的气泡；

- 紫外检测器：自检完成后，设置检测波长等参数。

- 泵操作界面：stop pump，对系统参数进行设置，包括压力（最大、最小压力）、当前运行程序号（流速及运行时间等参数）及执行次数等。

- pump start，开始运行泵，流速为调入的程序所预设的。

- 打开计算机，进入TW30色谱工作站，等基线稳定并进行调零后，便可以进行样品测试及数据分析处理。

三．关机

1、关闭TW30色谱工作站、计算机、检测器，用流动相冲洗柱子，关闭泵电源。

2、如果暂时几天不进行连续测试的话，要用适当的色谱纯的溶剂冲洗柱子并封端，放入冰箱保存。