# 气相色谱定性和定量分析

## 一、实验目的

1、了解气相色谱各种定性定量方法的优缺点。

2、掌握纯标样对照、保留值定性的方法。

3、掌握面积和峰高归一化定量方法。

## 二、实验原理

气相色谱是一种强有力的分离技术，但其定性鉴定能力相对较弱。一般检测器只能“看到”有物质从色谱中流出，而不能直接识别其为何物。若与强有力的鉴定技术如质谱及傅里叶变换红外光谱等联用，则能大大提高气相色谱的定性能力。

在实际工作中，有时遇到的样品其成分是大体已知的，或者是可以根据样品来源等信息进行推测的。这时利用简单的气相色谱定性方法往往能解决问题。气相色谱定性方法主要有以下几种：

（1）标准样品对照定性；

（2）相对保留值定性；

（3）利用调整保留时间与同系物碳数的线性关系定性；

（4）利用调整保留时间与同系物沸点的线性关系定性；

（5）利用Kovats保留指数定性；

（6）双柱定性或多柱定性。

（7）仪器联用定性，如用质谱、红外光谱及原子发射光谱检测器。

本实验采用标准样品对照和相对保留值定性方法。

气相色谱在定量分析方面是一种强有力的手段。常用的定量方法有峰面积百分比法、内部归一化法、内标法和外标法等。峰面积百分比法适合于分析响应因子十分接近的组分的含量，它要求样品中所有组分都出峰。内部归一化法定时准确，但它不仅要求样品中所有组分都出峰，而且要求具备所有组分的标准品，以便测定校正因子。内标法是精度最高的色谱定量方法，但要选择一个或几个合适的内标物并不总是易事，而且在分析样品之前必须将内标物加入样品中。外标法简便易行，但定量精度相对较低，且对操作条件的重现性要求较严。本实验采用内部归一化法，其计算公式如下：

式中Ai为组分i的峰面积，fmi为组分i的相对校正因子，它可由计算相对响应值S’的方法求得：

式中，Ss、Si分别为标准物（常为苯）和被测物的响应因子，As、y和Ai、x分别为标准物和被测物的色谱峰面积及进样量。有些工具书或参考书记录了文献发表的一些fm或S’值。

据以上公式，只要用标准物求得有关被测物的fm或S’值，再由待测样品测得峰面积，便可得到定量结果。A的求法可用近似计算法，也可用手动积分仪。还可用剪纸称重法，但误差较大。目前最好的方法是用计算机色谱数据处理软件。

若用峰高h代替上述归一化公式中的峰面积A，即所谓峰高归一化法。此时也用h来求fm或S’值。峰高归一化法可简化计算手续，但因基于h的fm或S’值会随实验参数的波动而变化，故其定量精度往往比峰面积法稍差一些。

## 三、仪器和试剂

1、仪器 浙江温岭福立分析仪器有限公司GC-9790型气相色谱仪；氢火焰检测器

色谱柱：30m×0.32mm×0.25μm 毛细管柱：SGE OV-17

2、试剂 环已烷，苯，甲苯（均为分析纯）。试样：环已烷，苯和甲苯的混合物（1+1+1）

## 四、实验步骤

1、打开三气发生器的空气开关，待空气压力达到0.4Mpa后，再打开氢气、氮气开关。待三者表压稳定后，打开氮气阀门及气体净化器开关，使色谱柱内的氮气压力稳定到0.12Mpa。

2、启动色谱仪，设置实验条件如下：柱温度70℃，气化室温度150℃，检测器温度130℃。氮气为载气，流速自定，衰减自选。

3、t0的测定

待仪器稳定后，注入1µL甲烷，记录其保留时间，即死时间t0。

4、的测定

分别吸取0.2µL的环已烷、甲苯和苯的标准样品进样，记录各自完整的色谱图。

5、的测定

分别移取0.5mL环已烷、甲苯和苯于具塞试管中混合均匀，吸取0.5µL的标准混合液进样，记录完整的色谱图。重复一次。

6、吸取0.5µL的未知试样进样，记录完整的色谱图。重复一次。

## 五、结果处理

1、记录下各实验条件和进样量。

2、求出三种标准物质的值，并计算相邻两峰的相对保留值(，以便对未知试样中各物质进行定性分析。

3、以苯为基准物，计算各物资的。

4、未知试样中各组分计算。

## 六、注意事项

1、点燃氢火焰时，应先将氢气流量开大，以保证顺利点燃。确认氢火焰已点燃后，再将氢气流量缓慢地降至规定值。氢气降得过快，会熄火。

2、为保证实验结果的准确性，本实验每次操作都应重复进样三次，取平均值计算。

3、由于混合样品中各组分的沸点不同，所以挥发度亦不同。为此，在实验过程中一定要避免样品的挥发。不要将样品放在温度高的地方，少开瓶盖，进样快速。

## 思考题

1、从实验结果看，用tr、(值定性时，哪种方法误差最小，为什么？

2、为什么归一化法对进样量要求不太严格？

3、影响色谱分离效果的因素有哪些？