气体发生器基本原理及技术特点

一． 氢气发生器原理

以二次蒸馏水为原料，添加10%KOH作为电解质，产生99.999%的高纯氢气。电解质采用新型恒流开关电源，根据用户实际用气量调节输出电流，从而实现流量自动跟踪。并设有过压保护装置，确保使用绝对安全。

二．氮气发生器基本原理

采用现代燃料电池技术，先将空气中的O2在外加电源的作用下与H2O反应生成OH-,然后在电场力作用下，实现气液分离，最后将OH-还原成O2和H2O，从而将空气中的N2和O2分离。

化学式：O2+2H2O+4e=4OH-

由于采用了优化设计的催化剂，使用提纯后的N2中残氧量极低(3ppm以下),如再经过后期脱氧处理，残养量可进一步降低1ppm以下，因此可以满足各种检测器对载气纯度的要求。

其它微量杂质如CO，H2O等采用物理吸附方法去除。

三．特点

1使用安全：使用时气压低，关机后残余气量少，并有过压保护装置，使用绝对安全；

2操作方便：随开随关，免除搬运之苦，真正一劳永逸；

3成本低廉：氢气发生器使用过程中只消耗蒸馏水，最大功率150VA；氮气发生器只消耗空气（需另接空气源），最大功率100VA；

4结构紧凑：外观优美，占地面积小，使实验室实现仪器化；

四．三气发生器使用注意事项
1.开机顺序：

A检察氮气开关阀处于“关”位置（向内）；

B 打开空气源开关，空气和氮气压力逐渐上升；

C 待空气，氮气压力升至0.35MPa时，打开氢气和氮气电源开关；

D 待氮气排空30分钟以后，打开氮气开关阀，此时氮气流量由气相色谱仪控制；氢气在流量指示为“000”后可以使用，流量也由气相色谱仪控制；

2.关机顺序:

关机顺序刚好相反，即先关氮气开关阀，再依次关氮气、氢气和空气电源开关。

单独使用氢气时，应先开空气电源开关；单独使用氮气时，也需同时打开氢气电源开关

注意液体高度，在接近下限时应及时添加蒸馏水，但不要超过上限。建议每半年更换一次电解质。请勿在无液状态下开启氮气或氢气电源开关!

注意干燥管内变色硅胶的颜色(仪器背部左下方的变色硅胶也要注意观察)，变为粉红色后应及时更换，方法参见说明书。

在空气潮湿的季节，空气储气罐中会有少量残留水分，可以从仪器背部的“放液口”排出。方法是：在仪器停止工作后，将防液口的密封螺母松开，利用气罐中的空气压力将水分压出，完毕后将密封螺母重新拧好。

在维护仪器时，如需降压，应通过色谱或气源上的流量阀排气，请勿直接从接头处放气，以免压力突然降低，损坏气路元件。