GC-9790气相色谱仪操作规程

一．气源（CT-1三气发生器）

（1）每次开机前，首先打开空气开关，观察空气及氮气压力变化。

（2）当空气表压及氮气表压升到0.4mpa后，再打开氮气开关及空气开关，观察三个表压的数值变化。

（3）氮气、氢气和空气表压都升到0.4mpa后，仪器稳定20-30min后即可供气。

二． FID氢火焰检测分析

（1）首先打开氮气开关阀及气体净化器开关阀，调节气相色谱仪稳压阀及稳流阀至分析样品所需的气体流量条件。（如果作填充柱分析时，载气压力表调至0.3mpa，稳流阀I调至3圈，如作毛细柱分析时，载气压力表调至0.1-0.14mpa之间。）

（2）待载气流量调节好后，色谱仪开机和加热，通过自检后，在仪器操作面板上设定柱箱、检测器、进样器温度。（填充柱分析时，设定柱箱、检测器、注样器温度；毛细柱分析时，设定柱箱、检测器、辅助I温度。）

（3）观察温度变化情况，待各区温度稳定，仪器面板准备灯亮后，打开空气开关和氢气开关，调节到所需流量，点火。

（4）仪器点火后，打开工作站。点击数据采集菜单，查看基线。当工作站左下方出现电压及时间指示后，调节色谱仪面板上零点调节旋钮查看基线是否变化。如有变化，则色谱仪和工作站已处于联机状态，观察基线是否平稳。

（5）当仪器稳定，基线零点指示灯处于正常状态时，工作站零点校正后，开始进样分析。

（6）分析结束后，将仪器柱箱、检测器、进样温度降至50度以下，关机再关气。（载气开关不必关掉，让分析柱中有余留载气通过，起保护作用。）

三． TCD热导池检测分析

一．供气及检查

仪器开机前，首先打开载气开关，调节载气流量（总压0.3mpa柱前压I、柱前压调至3圈，即30ml/min），然后观察载气表压是否变化。如果压力下降，则需检查接头处是否漏气。

仪器压力正常无漏气现象，可进行开机分析。

二．仪器分析

- 待载气流量设定好后，仪器开机、自检。

- 仪器自检通过后，打开面板参数菜单至TCD处，设定极性及桥流。

- 设定TCD检测器温度、注样器温度、柱箱温度。

- 打开桥流保护开关及复位开关。

（5）待各区温度稳定后，打开工作站采集数据菜单中观察基线，调节色谱仪TCD零点调节旋钮，观察基线是否变化。如果基线变化，则仪器及工作站处于联机状态，一切正常。

（6）待基线稳定后，即可开始分析。

（7）分析完毕后，打开仪器参数菜单至TCD处，把桥流设定为0，关闭桥流保护开关，然后把柱温、TCD温度、进样品温度降至50度以下，关机，关气。