UV2550型紫外可见分光光度计(日本Shimadzu公司)

紫外可见吸收光谱是分子价电子能级跃迁产生的，是有机化合物结构确定的辅助工具。有机化合物的紫外可见吸收光谱，反映的是结构中生色团和助色团的特性，不完全反映整个分子特性。

计算机控制的UV–2550紫外-可见分光光度计包括了微量样品池，特定恒温等附件。除了通常的光谱扫描、定量和动力学扫描功能外，可应用于酶活性，DNA的Tm测定以及导数光谱方法的分析。无机化合物的分析；光学材料的特性测定等紫外可见分光分析。

- 仪器外形及光路图

图1 UV2550型紫外可见分光光度计

图2  仪器光路系统图

图3  仪器软件操作界面

二．仪器特点

- 测光类型：吸光度、透射率、反射率、能量；有固定波长测定，时间变化曲线测定（动力学测定），光谱分析，定量测定

- 基线校正：计算机自动校正

- 软件功能：Windows、基本测试、文件处理、数据处理、定量测试等

- 低杂散光：采用优异的DDM（双闪耀衍射光栅、双单色器）技术，实现了超低杂散光和高光通量

  - 要附件及技术参数：

（1）主要附件

- 固体反射附件（积分球）

- 微量池：200μL和400μL

- 恒温水浴：利用恒温水的循环，适用的温度范围是室温－80℃（回流水的温度）。

（2）技术参数

- 测试波长范围：190-900nm

- 波长准确度：±0.3nm内装有自动波长校正功能

- 波长重复精度：±0.1nm

- 谱常宽度：0.1/0.2/0.5/1/2/5mm

- 扫描速度：波长移动时：约3200nm/min；波长扫描时：约900-160nm/min；监控扫描时：约2500nm/min

- 分辨率：最小0.1nm

- 杂散光：<0.0003%