## AA-300型原子吸收光谱仪(美国PE公司)

一 . 原理

原子吸收光谱仪具备能产生被测元素特征光谱的光源，能将样品中的被测元素转变成基态原子蒸气的原子化器；能分辨出被测元素所需的特征谱线的光学系统；以及能将光信号转变成电信号，并以多种方式输出这一信息的检测系统。其波长范围为190(900nm。

二. 仪器的使用方法（火焰法）

1. 开机：

依次打开空气压缩机，排气扇，稳压电源，计算机，AA主机电源， C2H2气瓶（出口压力为0.8Mpa）（注：点火前打开）。

2.  AA软件设置及操作：

（1） 双击计算机桌面上的Reconfigure图标，单击两次next。IEEE为联机操作；Simulator为模拟状态。单击next；

（2） 进入IEEE，双击AA WinLab Analyst图标，选择Flame方式，点击Menus and Toolbar图标进入AA操作界面。

（3）测定方法设置及样品测定（手动进样）：

WK Space：打开manual.flm，即打开了Manual Analysis, Results, Flame Control和Calibration四个窗口。

MethEd：New Element选择测定元素，设置air/C2H2 的最低流量，元素灯参数，测定重复的次数及标准系列的浓度等。保存方法；

Lamps：元素名称前setup点灯，能量要大于50；

Tools：Continuous Graphics，选择Auto Zero基线调平稳；

Flame Control：点击Bleed Gases排气三次，点击On点火；(注：操作此步前才开C2H2钢瓶)

Manual Analysis：毛细管插入二次水进行冲洗，再分别插入空白及标准系列和样品中，分别点击Analyze Blank\Standard\Sample进行空白校正、标准系列和样品测定同时记录测定结果。（样品测定前要用水冲洗）。

3. 关机：

（1） 测量完毕后点击Rotate关灯，用5％HNO3冲洗，再用二次水冲洗，最后点击Flame Control Off关火，关闭乙炔钢瓶，点击Bleed Gases放气三次，关闭AA WinLab Analyst，及AA主机电源。

（2）关闭空压机，关闭计算机、稳压器和排气扇。