7500紫外/可见分光光度计使用说明

说明如何在450.0~750.0nm区域内自动扫描(数据及吸光度方式输出，扫描步长为0.2nm)。假定已准备好空白样品与一个被测样品。

| 步骤 | 操 作 | LCD显示 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 将空白样品与被测样品放入四联装吸收池架空档（无任何比色皿处于光路中），关样品盒盖子 |  |  |
| 2 | 按“MODE”键 | SELECT MODE SING SCAN TIME | 回复至功能选择状态 |
| 3 | 按“SE/.”键 | SELECT MODE SING SCAN TIME | 选择模式二：SCAN（自动扫描模式） |
| 4 | 按“ENTER”键 | SCAN RANGE SET START 800.0nm | 仪器预设置扫描波长为800.0nm |
| 5 | 依次按键“7”，“5”，“0”，“SE/.”，“0” | SCAN RANGE SET START 750.0nm | 将自动扫描波长上限设定为750.0nm |
| 6 | 按“ENTER”键 | SCAN RANGE SET END 200.0nm | 仪器预设定扫描结束波长为200.0nm |
| 7 | 依次按键“4”，“5”，“0”，“SE/.”，“0” | SCAN RANGE SET END 450.0nm | 将自动扫描波长下限设定为450.0nm |
| 8 | 按“ENTER”键 | STEP SET （nm） 1.0 0.5 0.2 0.1 | 选择扫描步长 |
| 9 | 按“SE/.”键两次 | STEP SET （nm） 1.0 0.5 0.2 0.1 | 选择扫描步长为0.2nm |
| 10 | 按“ENTER”键 | MEAS UNIT SET ABS T% DABS | 选择数据输出方式为吸光度方式 |
| 11 | 按“ENTER”键 | MEAS UNIT SET ABS MAX 1.00 | 仪器预设置输出图谱Y轴上限为1.00 |
| 12 | 依次按键“3”， “SE/.”，“0” | MEAS UNIT SET ABS MAX 3.00 | 设置输出图谱Y轴上限为3.00 |
| 13 | 按“ENTER”键 | MEAS UNIT SET ABS MIN 0.0 | 仪器预设置输出图谱Y轴上限为0.0 |
| 14 | 按“ENTER”键 | PRESS “ENTER” TO START SCAN |  |
| 15 | 请确保此时样品池为空档（无任何比色皿） |  |  |
| 16 | 按“ENTER”键 | WAV ABS 199.9nm 0.000 | 仪器自动对设定扫描波段作能量测试 |
| 17 | 将空白样品推入光路 |  |  |
| 18 | 按“1”键 | WAV ABS 199.9nm 0.000 | 仪器自动对设定扫描波段作背景扣除 |
| 19 | 将被测样品推入光路 |  |  |
| 20 | 按“ENTER”键 | WAV ABS 199.9nm *.*** | 仪器自动对被测样品做谱线扫描 |
| 21 | 按“PRINT”键 |  | 打印扫描谱图 |

单点吸光度测定

| 步骤 | 操 作 | LCD显示 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 将空白样品与被测样品放入四联装吸收池架内，请确保空白样品处于光路中，关闭样品室盖子 |  |  |
| 2 | 按“MODE”键 | SELECT MODE SING SCAN TIME | 回复至功能选择状态 |
| 3 | 按“ENTER”键 | WAVE-LENGTH SET WAV1 0.0 | 至波长设定状态 |
| 4 | 依次按键“2”，“6”，“0”，“SE/.”，“0” | WAVE-LENGTH SET WAV1 260.0nm | 输入所用的单点波长 |
| 5 | 按“ENTER”键 | MEAS UNIT SET ABS T% CONC | 至选择输出方式状态 |
| 6 | 按“ENTER”键 | PRESS “ENTER” TO TARGRT WAV | 波长转至目标波长 |
| 7 | 请确保此时空白样处于光路中 |
| 8 | 按“ENTER”键，丝杆移动至260.0nm处 | No. ABS 0000 WAIT | 此时仪器在自校暗电流，请稍候。 |
| 9 | 按“-”键 | WAV ABS 260.0 *.*** | 显示本处波长为260.0nm |
| 10 | 待LCD上显示的吸光度数值稳定后，按“1”键 | WAV ABS 260.0 0.000 | 校正空白 |
| 11 | 将第一号被测样品推入光路 | WAV ABS 260.0 *.*** | 此时显示的*.***为被测样品的吸光度 |
| 12 | 待吸光度数据稳定后按“ENTER”键 | No. ABS 0001 *.*** | 将该被测样品的吸光度数据储存下来 |
| 13 | 将第二号被测样品推入光路，待吸光度数据稳定后按“ENTER”键 | No. ABS 0002 *.*** | 储存第二个被测样品的吸光度数据 |
| 14 | 将第二号被测样品推入光路，待吸光度数据稳定后按“ENTER”键 | No. ABS 0002 *.*** | 储存第三个被测样品的吸光度数据 |
| 15 | 如果被测样品超过三个，反复11-14步骤将被测样品测完毕 |  |  |
| 16 | 注：若再按“SE/.”键则回至步骤5。重新进行T，A，C测量 |  |  |
| 17 | 按“PRINT”键 |  | 打印扫描谱图 |