# 氟离子选择电极测定饮用水中的氟

## 一、实验目的

1、了解离子选择电极的主要特性，掌握离子选择电极法测定的原理、方法及实验操作。

2、了解总离子强度调节缓冲液的意义和作用。

3、掌握用标准曲线法、标准加入法和Gran作图法测定未知物浓度。

## 二、方法原理

氟离子选择电极（简称氟电极）是晶体膜电极，见示意图5-1。它的敏感膜是由难溶盐LaF3单晶（定向掺杂EuF2）薄片制成，电极管内装有0.1mol•L-1NaF和0.1mol.L-1NaCl组成的内充液，浸入一根Ag-AgCl内参比电极。测定时，氟电极、饱和甘汞电极（外参比电极）和含氟试液组成下列电池：

氟离子选择电极 | F－试液（c＝x）║饱和甘汞电极

一般离子计上氟电极接（-），饱和甘汞电极（SCE）接（+），测得电池的电位差为：

（5.1）

在一定的实验条件下（如溶液的离子强度，温度等），外参比电极电位(SCE、活度系数(、内参比电极电位(Ag-AgCl、氟电极的不对称电位(a以及液接电位(j等都可以作为常数处理。而氟电极的膜电位(膜与F－活度的关系符合Nernst公式，因此上述电池的电位差E电池与试液中氟离子浓度的对数呈线性关系，即

(5.2)

因此，可以用直接电位法测定F－的浓度。式（2）中K为常数，R为摩尔气体常数8.314J·mol-1·

K－1，T为热力学温度，F为法拉第常数96485C·mol－1。

当有共存离子时，可用电位选择性系数来表征共存离子对响应离子的干扰程度：

（5.3）

本实验用标准工作曲线法、标准加入法测定水中氟离子的含量。测量的pH值范围为5.5－9，加入含有柠檬酸钠、硝酸钠及HAc-NaAc的总离子强度调节缓冲溶液（TISAB Total Ionic Strength Adjustment Buffer；）来控制酸度、保持一定的离子强度和消除干扰离子对测定的影响。

## 三、仪器和试剂

仪器  PHS-3C型pH计或其他型号的离子计；电磁搅拌器；氟离子选择电极和饱和甘汞电极各一支；玻璃器皿一套。

试剂  TISAB溶液：称取氯化钠58g，柠檬酸钠10g，溶于800mL去离子水中，再加入冰醋酸57mL，用40%的NaOH溶液调节pH至5.0，然后加去离子水稀释至总体积为1L。

0.100mol•L-1NaF标准贮备液：准确称取2.100g NaF(已在120℃烘干2h以上)放入500mL烧杯中，加入100mLTISAB溶液和300mL去离子水溶解后转移至500mL容量瓶中，用去离子水稀释至刻度，摇匀，保存于聚乙烯塑料瓶中备用。

## 四、实验步骤

1、氟离子选择电极的准备

按要求调好PHS-3C型pH计至mV档，装上氟电极和参比电极（SCE）。将氟离子选择电极浸泡在1.0×10－1mol/LF－溶液中，约30min，然后用新鲜制作的去离子水清洗数次，直至测得的电极电位值达到本底值(约-370mV)方可使用（此值各支电极不同，由电极的生产厂标明）。

2、 标准溶液系列的配制：取5个干净的50mL容量瓶，在第一个容量瓶中加入10mLTISAB溶液，其余加入9mLTISAB溶液。用5mL移液管吸取5.0mL0.1mol•L-1NaF标准贮备液放入第一个容量瓶中，加去离子水至刻度，摇匀即为1.0×10-2mol·L-1F－溶液。再用5mL移液管从第一个容量瓶中吸取5.0mL刚配好的1.0×10-2mol·L-1F－溶液放入第二个容量瓶中，加去离子水至刻度，摇匀即为1.0×10-3mol·L-1F－溶液。依此类推配制出10-2~10-6mol·L-1F－溶液。

3、校准曲线的测绘：将上述（2）所配好的一系列溶液分别倒少量到对应的50mL干净塑料烧杯中润洗，然后将剩余的溶液全部倒入对应的烧杯中，放入搅拌子，插入氟离子选择电极和饱和甘汞电极，在电磁搅拌器上搅拌3-4min后读下mV值。测量的顺序是由稀至浓，这样在转换溶液时电极不必用水洗，仅用滤纸吸去附着电极和搅拌子上的溶液即可。注意电极不要插得太深，以免搅拌子打破电极。

测量完毕后将电极用去离子水清洗，直至测得电极电位值为－370mV左右待用。

4、试样中氟离子含量的测定：

用小烧杯准确称取约0.5g牙膏，加少量去离子水溶解，加入10mLTISAB，煮沸2min，冷却并转移至50mL容量瓶中，用去离子水稀释至刻度，待用。

若用自来水，可直接在实验室取样。

（1）标准曲线法  准确移取自来水25mL于50mL容量瓶中，加入10mLTISAB，用去离子水稀释至刻度，摇匀。然后全部倒入一烘干的塑料烧杯中，插入电极，在搅拌条件下，待电极稳定后读取电位值（此溶液别倒掉，留作下部实验用）。

（2）标准加入法  测得实验（1）的电位后，准确加入1.00mL1.00×10-4mol·L-1F－标准溶液，测得电位值（若读得的电位值变化△小于20mV，应使用1.00×10-3mol·L-1F－标准溶液，此时实验需重新开始）。

（3）空白实验  以去离子水代替试样，重复上述测定。

牙膏试样同样可按上述方式测定。

5、选择性系数的测定

（1）取一个洁净的50mL容量瓶，加入10mLTISAB溶液，用20mL胖肚移液管移取20mL 0.1mol/LNaCl至容量瓶内，然后再移取0.2mL0.1mol/LNaF溶液至容量瓶内，用去离子水定容。

（2）按上述步骤3，测其电位值。

（3）用式（5.2）计算出常数k后，即可利用公式（5.3）计算F离子电极对F－的电位选择性系数，此时[F－]/[Cl－]=1:100。显然越小越好。

## 五、结果处理

1、以测得的电位值(mV)为纵坐标，以pF（或logC(F)）为横坐标，在(半对数)坐标纸上做出校准曲线。从标准曲线上求该氟离子选择电极的实际斜率和线性范围，并由值求试样中F－的浓度。

2、根据标准加入法公式，求试样中F-离子浓度：

式中，，为两次测得的电位值之差；为电极的实际斜率，可从标准曲线上求出。

## 六、注意事项

- 清洗玻璃仪器时，应先用大量的自来水清洗实验所使用的烧杯、容量瓶、移液管，然后用少量去离子水润洗。

- 测量时浓度由稀至浓，每次测定后用被测试液清洗电极、烧杯以及搅拌子。

- 制标准曲线时，测定一系列标准溶液后，应将电极清洗至原空白电位值，然后再测定未知试液的电位值。

- 测定过程中更换溶液时，“测量”键必须处于断开位置，以免损坏离子计。

- 测定过程中搅拌溶液的速度应恒定。

## 思考题

- 写出离子选择电极的电机电位完整表达式。

- 为什么要加入离子强度调节剂？说明离子选择电极法中用TISAB溶液的意义。

- 比较标准曲线法与标准加入法测得的F-浓度有何不同。为什么？

# Text boxes

图5-1 氟离子电极示意图

1.0.1mol/LNaF,0.1mol/L,NaCl内充液

2.Ag-AgCl内参比电极

3.掺EuF2的LaF3单晶

1